江苏省盐城技师学院海洋路校区

环境工程学院化工分析与检验教学设备购置项目

需求公示（意向公示）

江苏省盐城技师学院近期拟对江苏省盐城技师学院环境工程学院化工分析与检验教学设备购置项目启动采购程序，为充分创造条件让供应商参与采购项目，根据《政府采购信息发布管理办法》（财政部令〔2019〕101号）、《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）精神，现将有关该项目的主要用途、功能及使用目的、采购需求（技术参数、主要配置、总预算量、人工明细量等）进行公示。

详见附件：采购需求。

本次公示是采购需求的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

如有异议，请于本公示后五日内，书面送（寄）达我校（需盖章），逾期不予接受。

联系地址：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号匠心14楼1412办公室）。

联系人：王老师 0515—68661002/13056150848

邵老师 0515—68661002/13905109103

江苏省盐城技师学院招投标办公室

2025年6月9日

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 单价/元 | 数量 | 合计价格/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 1.工作条件 1.1工作环境温度：室温以上 4℃~45℃ 1.2工作环境湿度 ：5%～95%RH 1.3工作电压：220V±10%， 50Hz±10% 2.色谱性能 2.1保留时间重现性≤0.5%； 2.2峰面积重现性＜2%； 2.3支持安装3个进样口，4个检测器，后期可升级成双塔双柱双流路同时运行，提高检测效率； 2.4提供16位以上自动进样器塔，并可拓展150位及161位样品盘。液体自动进样器支持单塔和双塔进样。 2.5大于7寸全触摸显示屏，分辨率1024*600。温度状态一目了然，便于用户操作使用，画面切换简单明了，仪器的所有电气控制参数设置及故障均有显示。 3.柱温箱 3.1操作温度范围：室温 +4℃至450℃； 3.2温度设定精度：0.1℃，温度控制精度：0.01℃； 3.3支持32阶柱箱升温梯度，33个恒温平台； 3.4最长运行时间：10000 min； 3.5环境温度影响：环境温度变化1℃； 4.进样口 4.1安装数量：最多三个进样口 ； 4.2分流/不分流进样口； 4.3 扳转式进样口密封系统，无需工具能够更换进样口衬管； 5.检测器 5.1安装数量：最多可同时安装四个检测器（五种类型供选择FID、FPD、ECD、TCD、AFD）检测器； 5.2FID检测器 5.2.1最高设定温度：450℃； 5.2.2检测限：≤1.3×10-12g/s(n-C16)； 5.2.3噪声：≤10μV（1.0×10-14A）； 5.2.4漂移：≤100μV（1.0×10-13A）； 6.软件工作站： 6.1自主研发的系统层控制软件，拥有强大的软件兼容能力，可兼容主流前处理设备和质谱检测器； 6.2HDMI大屏显示，可将显示屏内容投放在大屏幕上展示，显示屏亮度可调； 6.3通过浏览器控制完整仪器； ★7.配置：气相色谱主机一台；FID检测器一套；毛细柱注样系统一套；毛细柱2根；数据处理系统一套；液体自动进样器 16位以上一套；全反控操作软件一套；氢气气源一套；空气气源一套；氮气气源一套；配套1台可移动一体机，不低于以下配置：Intel i7以上 1135G7 4.2GHz 四核心/八线程 8MB，内存24GB；512GBSSD固态硬盘，1T机械硬盘，屏幕尺寸≥ 15.6英寸，支持智能人脸识别功能，显存容量2G以上独立显卡，摄像头：≥720p HD摄像头，扬声器：内置扬声器，无线网卡 支持802.11ax无线协议，2×2MiMO；。 8. 安装调试、验收、培训、质保期限、售后服务要求 ★8.1 设备安装调试 卖方负责在买方现场安装、调试仪器并交付使用，安装、调试及所派人员的一切费用由卖方承担；仪器到达买方指定地点后，一周内执行安装调试直至达到验收指标。气相色谱仪场地准备，提供现场仪器应用的70平方的水电气路搭建。 8.2技术培训 为买方免费培训使用仪器的工作人员，培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。 8.3 质保期限 提供1年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。 8.4 售后服务 质保期内，卖方接到买方故障信息后在24小时内予以响应，并在72小时内到达买方现场，排除故障，免费更换损坏零件和服务；在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后维修服务；软件升级：卖方应终身免费向用户提供仪器软件的更新。 | 套 |  | 5 |  |  |
| 2 | 卡尔费休水分仪 | ★1.采用了原装进口≥7.0英寸，≥800*480像素真彩TFT-LCD大屏幕彩色显示器，键盘采用人体感应式触摸屏，全中文操作界面，软件界面显示直观大方，内容丰富，操作内容方便自如，汉字提示，灵活、具有检测灵敏阈高、操作简单、测试速度快、重复性好等特点. 2.仪器具有试验结果存储、打印、计算功能；样品测定过程由仪器自动控制，搅拌、测定60秒左右自动完成，直接显示测定结果；全密封滴定池瓶，避免试剂与人接触，也避免环境湿度的影响；仪器中文液晶显示，并具有自动计算和打印功能，能打印出百分含量、样品编号、试验员、实验日期等内容；仪器准确度为：①水含量小于10微克水时，测量值误差小于2ug水；②水含量在10微克-1000微克水时，测量误差≤2ug水；③水含量在1000微克以上时，测量值误差≤0.2%（不含进样误差）； 3.操作系统采用Windows Embedded Compact 7实时工控系统。 4.能对低含量样品进行微量分析，灵敏度高。 5.可存储≥2万条实验结果；采用交变平衡隔离检测技术，使得平衡检测更快速、准确、稳定；电解电路采用PWM脉冲调宽技术。 6.友好的人机对话，具有触摸屏方式的人机交互式界面。 7.显示时钟（年、月、日、时、分、秒），掉电保持。 8.采用程序控制，直接从界面输入数字调整搅拌速度。 9.多种公式选择，自动更换显示单位（ug、mg/L、ppm、%）可记忆。 10.显示方式：7.0英寸LCD彩色大屏幕触摸显示器； 液晶显示水分含量、电解电流、测量电位； 11.测量范围：0.0001%（1ppm）至100%； 12.电解电流：最大400mA（自动控制）； 13.灵 敏 阈：0.01ugH2O； 14.准确度：对于5μg-1mg为±2μg，对于1mg以上，为0.2%（不含进样误差）； 15.试验结果：自动打印； 16.功率：小于60W； 17.使用环境：温度5℃－40℃； 18.湿度：<85%； 19.外形尺寸：≥380×290×275(mm) 电源：AC220V±10% 50Hz±5%。 | 套 |  | 6 |  |  |
| 3 | 酸度计 | 1.运行环境 1.1相对湿度：≤85%； 1.2适用电源：电压220V（±10%），50Hz(±2%)； 1.3环境温度：5℃～40℃； 1.4有良好的接地。 2.技术参数及功能 2.1pH测量范围：-2.00~16.00 2.2mV测量范围：-2000~2000mV 2.3温度范围: -5.0～120.0℃，23.0～248.0℉ 2.4温度补偿：自动/手动 2.5测量分辨率：0.01pH，0.1mV，0.1℃，0.1℉ 2.6精确度：±0.01pH，±0.2mV，±0.3℃，±0.5℉ 2.7校正：可连续5点标准溶液校准 2.8记忆功能：100组数据记忆 2.9自动关机：可设置(默认无动作后10分钟) 2.10 5英寸LED显示屏幕，120度视角 2.11USB电源接头，可连接电脑等USB接口使用 2.12读数锁定功能：开/关可选 2.13温度偏移调整功能 2.14电极校正结果Offset偏移量/Slope斜率显示 2.15一键设置高亮度背光 2.16具有按键音音效 2.17电极效能自我诊断显示 2.18内置可容纳可充式3.7V锂离子电池的底座，确保不断电操作 2.19标配USB通讯接口，具有软件数据采集系统 2.20数据采集软件和软件光盘 3.配置 3.1酸度计主机 1 套 3.2酸度计配套电极 1 套 3.3酸度计电极校准溶液 1 套 3.4数据采集软件和软件光盘 1 套 | 台 |  | 9 |  |  |
| 4 | 克利夫兰开口杯试验仪 | 1.适用标准 按照石油和石油产品试验方法国家标准GB/T3556-1991《石油产品闪点合燃点测定法》(克利夫兰开杯法)设计制造，适用于JTJ052-2000公路规程T0611-1993《沥青闪点合燃点试验》(克利夫兰开口杯和国际标准SO2592试验方法。 2.技术参数 2.1工作电源: 220V±10%50HZ； 2.2环境湿度: -10℃-50℃； 2.3相对湿度: ≤85%； 2.4温度计: -6~400℃(自备)； 2.5引火源: 煤气或其他可燃气； 2.6电子无级调压，性能稳定可靠，操作简便。 | 台 |  | 9 |  |  |
| 5 | 电导率仪 | 1.运行环境 1.1相对湿度：≤85%； 1.2适用电源：电压220V（±10%），50Hz(±2%)； 1.3环境温度：5℃～40℃。 1.4有良好的接地 2. 技术参数及功能 2.1 电导度量测范围：0 ~ 5.000 μS/cm (ppm)，0 ~ 50.00 μS/cm (ppm)， 2.2电导度分辨率：0.001 μS/cm (ppm)，0.01 μS/cm (ppm)，0.1 μS/cm (ppm)，1 μS/cm (ppm)，0.01 mS/cm (ppt) 2.3电导率精确度：±1F.S 2.4电阻率测范围：0.00~18.30 MΩ*cm 2.5电阻率分辨率：0.01 MΩ*cm 2.6温度范围: -5.0～120.0℃，23.0～248.0℉ 2.7温度补偿：自动/手动 2.8温度测量分辨率0.1℃，0.1℉ 2.9温度精确度：±0.3℃，±0.5℉ 2.10参考温度：15.0~30.0℃（出厂25℃） 2.11温度系数：0.00~9.99%（出厂2%） 2.12TDS系数：0.40~1.00(出厂0.5) 2.13盐度系数：0.65 2.14电极常数：0.01/0.1/1/10（搭配指定电极） 2.15记忆功能：100组数据记忆 2.16自动关机：可设置(默认无动作后10分钟) 2.17 5英寸LCD多行抗磨损显示屏幕 2.18便捷的USB电源接头，可连接电脑等USB接口使用 2.19读数锁定功能：开/关可选 2.20温度偏移调整功能 2.21一键设置高亮度背光 2.22具有按键音音效 2.23电极效能自我诊断显示 2.24内置可容纳可充式3.7V锂离子电池的底座,确保不断电操作， 2.25软件数据采集系统 2.26标配USB通讯接口 2.27数据采集软件和软件光盘 3.配置 3.1电导率仪主机 1 套 3.2电导率仪配套电极 1 套 3.3电导率仪电极校准溶液 1 套 3.4数据采集软件和软件光盘 1 套 | 台 |  | 9 |  |  |
| 6 | 数显式密度计 | 1. 技术参数及功能 1.1电子天平配合密度测吊装置，测定密度(g/cm3)有效位数到小数点后面两位。密度直读； 1.2可测固体、液体密度，标准液体密度选择，标准物选择，标准物体积标定； 1.3适用于研究院、电子产业、橡胶行业、电线电缆制造业、食品业、化妆品行业、造纸业、机械加工业、粉木冶金业、汽车工业等行业； 1.4适用于塑料颗粒、橡胶颗粒、塑料复合材料、树脂、金属制品、石材、石墨材料、玻璃制品、各种合金、各种化学溶液等材料的密度测试。全铝制底座设计，防止低频震动，增强称量稳定性； 1.5称量范围(g)：≥300 ； 1.6可性(g)：≥0.01； 1.7重复性(g)：10.01； 1.8线件(g)：±0.02； 1.9标配校准砝码值(g)：100 200 500； 1.10校准方式：外部校准； 1.11密度测试种类：固体(标准、非标、浮体)、液体(配标准铅锤块)； 1.12被测物空气中质量(g)：≥0.25； 1.13被测物水中受到的浮力(g)：≤-0.125。 | 台 |  | 9 |  |  |
| 7 | 旋转粘度计 | 1.技术参数及功能 1.1用于测量油脂、油漆、食品、药物、粘合剂等流体的粘性阻力与绝对粘度。模拟指针显示、安装简便、操作简单； 1.2显示方式：指针式； 1.3转子转速（r/min）：6/12/30/60； 1.4调速：手动 ； 1.5转子：1、2、3、4 ； 1.6测量范围（mPa﹒s）：1~105 ； 1.7测量误差(牛顿液体)：±5% 。 | 台 |  | 9 |  |  |
| 8 | 浊度计 | 1.主要功能 1.1采用7寸彩色触摸屏搭配中文图形导航，界面简单直观。 1.2适用于测量生活饮用水，自来水，湖泊水，污水等多种水质浊度，浓度直读，测量结果准确。 1.3出厂内置标定曲线，支持自建曲线，扩展曲线可达200条。 1.4搭载大容量储存系统，可存储5000条以上的实验数据，方便用户查看与备份。 1.5高精度滤光系统搭配窄带干涉技术有效规避杂散光，测试数据更稳定，测量精度更高。 1.6采用比色瓶比色方式，搭配90度红外光散射结构，检出限可达0.05NTU，测量范围广。 1.7内置热敏打印机，可打印当前数据及存储数据，方便用户保留存根。 1.8采用进口冷光源，光源寿命长达10W小时。 ★1.9搭配新款ARM9芯片，容量更大可达500M内存。 1.10支持USB数据导出，可通过EXCEL集中处理数据。 1.11检测项目依据国家行业标准，浊度《GB/T 5750.4-2023》《HJ1075-2019》 2.主机参数 2.1检测项目：浊度 2.2测量范围：0.05-500NTU 2.3测定方法：散射比浊法（冷光源散射法） 2.4示值误差：≤8% 2.5重复性： ≤±3% 2.6光学稳定性：≤0.001A/10min 2.7光源寿命：10万小时 2.8测量时间：20秒 2.9曲线数量：可设置200条 2.10数据存储：可存储5000条以上 2.11比色方式：比色瓶 2.12显示屏： ≥7寸彩色触摸屏 2.13打印机： 热敏打印机 2.14数据通信：USB接口 2.15环境温度：5~40℃ 2.16环境湿度：相对湿度≤85（无冷凝） 2.17额定电压：AC220V±10%/50Hz 2.18额定功率：70W | 台 |  | 7 |  |  |
| 9 | 六联搅拌器 | 1.定时范围 0~120min 2.功率 单个电机180W 3.升降高度≥ 20cm 4.电源 220V 50Hz 5.调速异步:启动~2500r/min 同步:启动~1100r/min 6.电机：无刷直流电机 7.六联同步 | 台 |  | 2 |  |  |
| 10 | 控温除湿一体机 | 1.冷暖除湿一体机 2.功率大于2匹 3.配套便携式可移动滚轮与2次量制冷剂 4.额定电压 220V 5.循环风量大于360m3/h，制冷量大于3800W，制热量大于3300W | 台 |  | 3 |  |  |
| 11 | 工业除湿机 | 1.压缩机式除湿机，压缩机延迟保护，断电记忆 2.额定电压 220V，16A插头并配转接头 3.大于130L/天除湿量，使用环境场地大于260M2 4.定时开关， 便携式可移动滚轮 | 台 |  | 2 |  |  |
| 12 | 水质检测仪 | 1.检测内容包括氨氮、化学需氧量COD、总磷、总氮、重金属等。 2.配置大于7孔的消解仪 3.自带检测系统与触摸屏，内置打印机 4.配套检测氨氮、化学需氧量COD、总磷、总氮的预制试剂样盒。 5.检测符合国标法，仪器使用厂家需要免费上门指导。 ★6.检测记录设备：传感器类型：CMOS，高清摄像,4K超高清视频，有效像素≥2420万，HDMIWi-Fi接口，焦点数量≥693个，液晶触摸屏，液晶屏像素≥92万，曝光控制标准ISO感光度ISO，100-51200，存储介质SD卡大于256GB，电池类型：锂离子电池，支持外接电源，滤镜直径：≥67mm，类型：单镜头套装，传感器尺寸为全画幅，像素≥2000万，RAW照片输出：≥8bit。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 831000 |  |